- 附件1

- AED智能立式一体机及AED技术要求

|  | 序号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 形状要求 及外观设计 | 1 | 应急救护一体机涂层外观需使用喷塑工艺和丝网印刷工艺，涂装外观、色彩色调、标识印制、宣传内容等应符合红十字会统一规范要求装饰颜色及整体效果应参照中国红十字会总会《应急救护一体机视觉形象系统规范手册(实行)》有关标准。 |
| 机柜要求 | 2 | 立式机柜材质及尺寸:>1.2mmm 冷轧钢板，满足耐压、耐腐蚀性、防生锈、抗干扰、防污染源要求;机箱外观应比例协调，美观大方，尺寸：高度175*宽度52*厚度20cm，可上下浮动5% |
| 一体式显示屏参数要求 | 3 | 一体机具有彩色高清显示屏；屏幕要求不小于32英寸，画面分辨率不低于1920*1080，内置存储器。显示屏支持联网发布视频，图片和文字，支持通过后台开设多层账号，实现内容播放更新的分级授权管理，播放内容需支持后台统一审核、发布上传。支持定时开关机。支持联网显示当地城市名称、天气情况及公历日期。 - 尺寸：不小于32英寸 - 显示技术: LED液晶屏 - 显示比例: 16:9 - 亮度:≧ 300cd/㎡ - 对比度: 1200：1 - 背光类型: LED背光 - 色彩：16.7M - 分辨率: 1920*1080 - 使用寿命（hrs）: > 50000(hrs) - CPU: RK3288 , 四核，主频 1.8GHz - 内存: DDR3 2G - 储存: 8G - 接口外置2个USB/1个网口/1个HDMI输出/1个耳机/1个TF卡 - 喇叭: 内置高保真音箱*2 - 视频播放: 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 - 图片格式: 支持BMP、JPEG、PNG、GIF - 播放模式:支持循环、定时、插播等多种播放模式 - 钢化玻璃: 采用3mm厚防撞防划钢化玻璃； - 有效显示面积: 不小于700.2(H)*402.8(V)MM - 防雷、防静电、防辐射设计：产品为4级防雷击，在雷雨等恶劣天气也能正常使用，保证室内使用不受自然环境影响；产品所有端子具有防静电干扰功能，保证产品在使用过程中对静电的防护； 触摸屏： 1.触摸屏规格：多点电容触摸屏 2.感应物体：手指等不透明物体 3.定位技术：接触式电容感应定位技术 4.触摸分辩率：32767*32767 5.扫描率scans/s）：50scans/s 6.最小触摸体mm)：≧5mm 7.响应速度（ms）：≤16ms（多点模式） 8.耐久性：承受超过60，000，000次以上的单点触摸 功能简介： - 1.可通过系统查看终端节目播放列表，日程播放安排； - 2.支持设置终端音量：可以设置音量大小以及静音； - 3.支持终端播放内容的统计，例如视频，图片等播放次数的统计； - 4.支持多种播放形式：定时播放、循环播放； - 5.支持定时通知，按照指定的时间段播放通知，可设置多轮播放时间； - 6.支持节目的导入导出，导出节目可在网络异常时单机播放； - 7.支持定时下载并支持下载断点续传，并可针对每个终端进行带宽控制； - 8.支持远程获取终端内存使用情况，终端版本号，终端音量大小等信息； - 9.支持多级审核，可对下级用户制作的节目，以及发布的命令进行审核； - 10.具备重发机制，当网络异常或者其他异常情况下，可一键重发原有指令； - 11.同时发送两行滚动字幕，可设置滚动字幕的字体、大小、字色、背景色等； - 12.系统支持智能清理功能，可自动清理不再使用的文件，也可手动清除存储内容； - 13.支持素材库，可对素材进行任意分组，系统预置场景模板库，并支持自行设计模板； - 14.在系统中添加多张静态图片可自动生成动态图片，每张图片可以设置不同播放时间； - 15.可以设置多次开关时间，支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到U盘单机播放； - 16.节目制作中可设置各种素材的显示层级，可动态调整节目显示的大小，方便节目制作； - 17.支持节目自适应，当节目分辨率和屏幕分屏率不同的情况下，可以最优化显示节目大小； - 18.管理中心可以同步各客户端的时钟，远程设置终端音量大小，可以远程对终端系统升级； - 19.支持文件断电续传：下载过程中断电关机，再开机继续下载之前未下载完剩余的任务文件； - 20.节目制作支持可视化编辑，可任意划分多个显示区域，对视频、图片等素材进行任意拖放； - 21.系统采用B/S架构，管理人员只需通过浏览器即可访问使用，支持语言(中、英文)； - 22.支持终端工作时间，设置工作时间段之后，再非工作时间段开机设备会自动关机，支持多轮工作时间； - 23.系统具备数字时钟、天气预报，可添加视频，音频，图片，网页； - 24.系统具备严格的用户权限管理机制，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理； - 25.实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，监控其运行情况和正在播放的画面，提供播放日志； - 26.支持终端服务看门狗，例如信息发布系统或者终端系统出现因故障卡死，崩溃会启动看门狗的重启机制，重启程序或者终端系统。 |
| 硬件参数 | 4 | 内置物联网模块、通讯模组，具有开门告警、AED离位告警、通讯故障告警、电压温湿度监测等功能，实现实时监控AED设备在位信息，所有的告警信息自动上传到管理平台。 |
|  | 5 | 内置通信主板配置物联网通讯模块，4G连接可远程上传数据到管理平台。 |
|  | 6 | 通信主板集成可实现一键呼救功能。 |
|  | 7 | 配置声光报警器，实现声光报警。配备按钮锁/按压锁取用AED及急救包，保障 AED 及急救包的财产安全及有效使用，管理平台会自动记录开箱日志。 |
|  | 8 | 配备紧急开关，便于公众使用急救设备，紧急开关开门时即刻报警到管理平台。 |
|  | 9 | 存放AED处配备传感器，当AED取出时信息传输到管理平台，一体机警铃同步响起，避免AED被盗。 |
| 软件平台功能 | 10 | 软件平台可以在电脑端访问使用，且实时交互数据完全同步。 |
|  | 11 | 电脑端可显示地图内一体机（AED）定位信息及数量，用不同颜色图标区分不同的状态，实现AED实时在线在岗管理；点击图标可查看更多详情（设备状态，所属单位，设备编号，安装位置，实时数据：电压，温度，湿度，开关门状态，AED是否离位，SOS报警状态，通讯模组状态等）。 |
|  | 12 | 管理人员可以通过管理平台对设备实现耗材预警（AED电池有效期和电极片有效期预警），设备管理及实时监控等功能。支持通过平台实时监控AED是否离位、开关门状态，通讯状态等，确保设备实时处于可取可用状态。 |
|  | 13 | 一键呼救功能，管理平台可以设置管理员电话或当地120电话。紧急情况下按下一体机一键呼救实体按钮即可拨通管理员或120电话。 |
|  | 14 | 发生异常，及时发送告警信息（含开门、AED离位、SOS报警，通讯故障等情况），同时可选择邮件，短信，电话等方式推送给管理员。 |

1.物理/环境规格

▲1.1整机重量（含电池）≤2.3kg

1.2具备便携把手，具备高便携性

1.3设备6面均可承受1.5 m跌落冲击，具备优异的抗跌落性能

1.4防尘防水级别IP55，具有良好的防尘防水设计

1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟

▲1.6设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用，无需手动调整

1.7提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

1.8支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

★1.9支持开盖开机或者按键开机，除开机键外主机操作面板上的按键≤3个，避免导致误操作。

▲1.10主机设备具备急救车、航空等相关转运、适航检测标准。（提供相关证明文件或检测报告）

2.除颤性能

2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

★2.2输出能量：成人最大能量≥200J

2.4设备开机时间≤3秒

▲2.5从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

2.6开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

2.7具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者

3.除颤电极片

3.1在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

3.2粘贴电极片时根据施救者响应速度，智能提示长短不同的语音信息

3.3可自动识别电极片的病人类型，并根据电极片类型自动选择成人、小儿对应的除颤能量

3.4配套成人电极片也支持儿童模式下使用

3.8具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

▲3.9电极片有效期≥36个月

4.CPR心肺复苏性能

4.1 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

▲4.2可支持使用多功能电极片或心肺复苏传感器实现CPR辅助按压功能，指导按压质量

5.电池

5.1电池电量支持多档位格数指示，可直观看出电量剩余百分比

5.2在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

5.3在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗

▲5.4可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）

6.数据传输和存储

6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

6.2具备录音功能，可保存120分钟抢救现场录音

6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

7.设备维护与自检

7.1设备具有用户自检和设备自检功能。

7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

▲7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，方便黑暗处观察。

7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

7.5 支持使用酒精（75％）对设备进行清洁消毒

8.配置及相关要求：

8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。